Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę mikroskopu metalograficznego z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”.

- DOSTAWCA (WYKONAWCA)

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/ pełniona funkcja: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

- SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne/funkcjonalność/minimalne wyposażenie urządzenia ( lub równoważne) | Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy) | Parametry/funkcjonalności/wyposażenie oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wyposażenie urządzenia |
| 1 | Detektor elektronów wtórnych SE | 1 szt. | * |
| 2 | Detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE | 1 szt. | * |
| 3 | Źródło emisji elektronów - katoda wolframowa | 1 szt. | * |
| 4 | Uchylny stolik preparatowy umożliwiający obserwacje przełomów próbek żeliwnych pod różnym kątem | 1 szt. | * |
| 5 | Kamera podglądu komory mikroskopu działająca w zakresie podczerwieni, umożliwiająca kontrolę położenia stolika i próbek względem elementów komory mikroskopu | 1 szt. | * |
| 6 | Układ mikroanalizy rentgenowskiej EDS nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem, umożliwiający analizę punktową, liniową, obszarową, oraz mapowanie rozmieszczenia pierwiastków | rozdzielczość nie mniejsza niż 129 eV dla linii Mn Kα | * |
| Parametry techniczne |
| 7 | Maksymalne napięcie przyśpieszające | nie mniej niż 30 kV | * |
| 8 | Rozdzielczość obrazowania detektora SE | co najmniej 4nm | * |
| 9 | Rozdzielczość obrazowania detektora BSE | co najmniej 5 nm | * |
| 10 | Tryb wysokiej próżni dla próbek przewodzących | TAK |  |
| 11 | Funkcja trybu korekcji dryftu wiązki elektronowej | TAK |  |
| 12 | Maksymalne powiększenie mikroskopowe | nie mniejsze niż 300 000x | * |
| 13 | Pełna motoryzacja przesuwów stolika preparatowego w osiach | co najmniej X, Y, Z, rotacja i pochylenie | * |
| 14 | Możliwość obserwacji próbek o maksymalnej wysokości | nie mniejsza niż 60 mm | * |

*- w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE.

- OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

- OKRES GWARANCJI (w miesiącach)

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi …….miesięcy.

- CENA (netto) ROCZNEJ OBSŁUGI POGWARANCYJNEJ w PLN

Oferowana przez naszą firmę cena (netto) rocznej obsługi pogwarancyjnej wynosi…..PLN

Oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………………..						………………………………

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z nim osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..						………………………………

data 			                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

# Footnotes

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową