Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”.

- DOSTAWCA (WYKONAWCA)

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/ pełniona funkcja: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

- SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne/funkcjonalność/ minimalne wyposażenie urządzenia/ pozostałe wymagania | Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy) | Parametry/ funkcjonalności/ wyposażenie oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wyposażenie urządzenia i pozostałe wymagania |
| 1 | Komputer PC spełniający wymagania oferowanego oprogramowania | 1 szt. |  |
| 2 | Monitor LCD min 22” | 1 szt. |  |
| 3 | Drukarka kolorowa o formacie minimum A4 | 1 szt. |  |
| 4 | Numeryczny pulpit sterowniczy | 1 szt. |  |
| 5 | Wzorzec kalibracyjny (kwalfikacyjny) | 1 szt. |  |
| 6 | Głowica uchylno- obrotowa | 1 szt. |  |
| 7 | Sonda skanująca | 1 szt. |  |
| 8 | Oprogramowanie pomiarowe CAD | 1 szt. |  |
| 9 | Magazyn automatycznej wymiany sond min. 3 porty | 1 szt. |  |
| 10 | Zestaw końcówek pomiarowych (trzpieni i przedłużaczy) w ilości minimum 12 sztuk o długości od 30 mm do co najmniej 130 mm w tym minimum jedna końcówka boczna | 1 szt. |  |
| 11 | Oprogramowanie statystyczne do analizy i wizualizacji wyników pomiarów | 1 szt. |  |
| 12 | Dodatkowa licencja offline w dowolnym miejscu | 1 szt. |  |
| 13 | System mocowania detali min. 120 elementów | 1 szt. |  |
| 14 | Świadectwo kalibracji | 1 szt. |  |
| 15 | Wykonawca posiada serwis na terenie Polski | TAK |  |
| Parametry techniczne maszyny |
| 1 | Zakres pomiarowy: | X- min. 700mm Y- min. 1000mm Z- min. 600mm | * |
| 2 | Niepewność pomiarowa w temperaturze 18-22°C wg ISO 10360-2 : | Dopuszczalny błąd graniczny pomiaru MPE_E≤3,5 na długości L=600 mm MPE_P≤1,7 | * |
| 3 | Rozdzielczość nie gorsza niż: | 0,0001mm | * |
| 4 | Granitowy stół roboczy | TAK |  |
| 5 | Liniały szklane | TAK |  |
| 6 | Aluminiowa, granitowa, lub ceramiczna konstrukcja portalowa | TAK |  |
| 7 | Maksymalna waga mierzonego detalu: | ≥700 kg | * |
| 8 | Łożyskowanie aerostatyczne w każdej osi z systemem samoregulującym wielkość szczeliny powietrznej | TAK |  |
| 9 | Numeryczny pulpit sterujący zawierający przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny i regulację prędkości przejazdu maszyny w trybie manualnym i automatycznym. | TAK |  |
| Parametry techniczne głowicy i sondy pomiarowej |
| 1 | Głowica uchylno-obrotowa | Rozdzielczość pozycjonowania | ≤7,5° | * |
|  |  | Czas obrotu o kąt 90° | ˂3 sek | * |
| 2 | Sonda skanująca | Rozdzielczość | ≤ 0,1 µm | * |
|  |  | Zakres pomiarowy | ≥±0,5 mm | * |
|  |  | Maks. długość końcówki | ≥100 mm | * |
|  |  | Możliwość skanowania końcówkami bocznymi | TAK |  |
| Parametry techniczne oprogramowania sterującego |
| 1 | Sprzętowa ochrona przed kolizją dla elementów znajdujących się na stole roboczym wraz z zamocowanym detalem | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, wykorzystujące graficzny interfejs wraz z wizualizacją mierzonych elementów w oknie CAD umożliwiające dokonywanie: Zarządzania programami pomiarowymi i użytkownikami, uruchamiane programów pomiaru detali, start dostępnych opcji oprogramowania, tworzenie konfiguracji sond, tworzenie protokołów wymiany danych oraz raportów, Pomiarów geometrycznych polegających na pomiarach podstawowych elementów geometrycznych, takich jak okrąg, kula, prosta, punkt, płaszczyzna, trójkąt, prostokąt, łezka, prostokąt z zaokrąglonymi końcami, walec, walec stopniowany, sześciokąt, trapez Obliczeń wszystkich odchyłek dla tolerancji położenia, kierunku i kształtu zgodnie z obowiązującymi normami tworzenia i obliczania zmiennych odnoszących się do wartości zmierzonych i systemowych w postaci liczb lub ciągów znaków skanowania krzywych płaskich metodą ciągłą lub punktową oraz prowadzenie szerokiej gamy analiz wartości geometrycznych na zeskanowanej krzywej porównania krzywej zmierzonej z nominalną lub nawet kilku ich par jednocześnie, krzywą nominalną można tworzyć samodzielnie lub importować z systemów CAD dzięki wbudowanemu modułowi konwersji działającemu jako importer i eksporter danych do i z wielu formatów zapisu CAD i obrabiarkowych wykorzystywania zeskanowanych krzywych płaskich do tworzenia modeli CAD (inżynieria odwrotna) określenia odchyłek 3D (po normalnych do powierzchni modelu i w kierunkach osi układu współrzędnych) pomiędzy modelem CAD a mierzonym detalem, moduł powinien posiadać możliwość importu danych z systemów CAD, które posiada zamawiający lub w przyszłości będzie posiadał takich jak:, CATIA V4/V5, Pro/E, STEP, Parasolid, Unigraphics , SolidWorks, Autodesk pracy w trybie Online i Offline na modelu CAD bezpośredniego wczytywania modeli w formacie STEP i SAT kreator szablonów raportów umożliwiający dowolne określanie wyglądu raportu (tekst, grafika, grafika+tekst) zapisu raportów w postaci plików RTF, HTML, PDF, MHTML, XML, Excel, TXT, BMP, JPEG, EMF, TIFF, Multi TIFF. | TAK |  |

*- w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE.

- OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

- OKRES GWARANCJI (w miesiącach)

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi …….miesięcy.

- CENA (netto) ROCZNEJ OBSŁUGI POGWARANCYJNEJ w PLN

Oferowana przez naszą firmę cena (netto) rocznej obsługi pogwarancyjnej wynosi…..PLN

Oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………………..						………………………………

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z nim osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..						………………………………

data 			                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

# Footnotes

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową